| DATOS DEL USUARIO |  |
| --- | --- |
| Nombre: |  |
| Grupo de Investigación: |  |
| Fechas de uso: | Telf.: |

| DATOS DE LA METODOLOGÍA |  |
| --- | --- |
| Tipo de muestra (suero, caldos de cultivo, material vegetal…): | Nº inyecciones: Patrones: Blancos: Muestras: |
| Describir la preparación de las muestras (incluir también si hay dilución, filtración, tipo de filtro…): |  |
| Tipo de Análisis (TASQ o MetaboScape con/sin Movilidad Iónica): |  |
| Tipo de compuestos a analizar: |  |
| Columna: Flujo: Fases móviles usadas: |  |
| Observaciones: |  |

(Sigue por la página de atrás)

| Poner “X” en la casilla de la derecha según se vayan realizando las siguientes operaciones: |  |
| --- | --- |
| Comprobar que hay calibrante. Siempre ha de ser preparado por el usuario según las indicaciones en la página de reserva del equipo o en el papel de la puerta del UHPLC. |  |
| Encender bomba del calibrante. (Ver información detallada en la puerta de la columna). |  |
| Verificar que hay solución en la botella de la vía “SW IPA 20%” |  |
| Purga de las vías del UHPLC. |  |
| Comprobar y colocar la columna en la posición correcta según el método que se use. (Opciones de 1 a 6). |  |
| Encender el masas en la ventana del “Otof control” pinchando en: “operate” y cargar el método de masas que se vaya a usar. |  |
| Poner flujo en el UHPLC según el método que se vaya a usar. |  |
| Comprobar que las diferentes tuberías de entrada a la válvula del masas coinciden con la foto pegada en el masas. |  |
| Concluido el trabajo, apagar la bomba del calibrante. Esta no se apagará si no se hace manualmente. |  |
| Concluido el trabajo, limpiar la columna SIEMPRE desconectada del masas. Recoger el residuo en una botella. |  |
| Quitar la columna y poner la pieza de volumen muerto. |  |
| Apagar el masas en la ventana del “Otof control” pinchando en la opción de “standby”. |  |
| Purgar y dejar las vías del UHPLC en la solución de Agua : MeOH (20:80). |  |

Fecha y firma del usuario: